| Titel | LC meting controleren c.q. reinigen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling | PM2 |  |  |  |  |  | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM |  |  |  |  |  | Opsteller | D Tieke |
| Aspect | ☒Veiligheid | ☐Milieu | ☐Kwaliteit | ☒Proces | ☐O&N | ☐5S | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde |  |  |  |  |  |  |  |

| Stap | Taak | Afbeeldingen |  |  | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Veiligheidsmaatregelen in acht nemen: - Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid - Draag adequate PBM’s |  |  |  | Werk veilig blijf alert! |
| 1 | Bij twijfel aan LC meting (van Kemira) eerst de hardware controleren - Is het constant niveau bakje gevuld en loopt ze mooi over? - Werkt de monstername pomp? |  |  |  | - Het constant niveau bakje ontlucht het monster. - De monstername pomp is er voor om de meet-cel te voorzien van een constante monster stroom van 7 à 7,5 l/min |
| 2 | Controleer de zogenaamde ‘flush waarde’ - Open het afdekraam - Bedien de knop ‘H2O’ - Bedien de knop ‘sensor’ - Controleer of de waarde die in AI0 gelijk of groter is dan de flush waarde (3300) ten teken dat sensor schoon is - Indien de waarde lager is moet de sensor worden uitgebouwd en grondig worden schoongemaakt Actie dagdienst - De meting gaat automatisch weer naar ‘auto’ |  |  |  | - Met de H2O knop wordt de meet-cel met schoon water gespoeld. - De optische waarde met schoon water is normaal hoger dan wanneer er oploopstof wordt gemeten. |